# 基于单通道EEG与意图眨眼的阿尔茨海默症认知训练方法与干预系统

# 技术领域

本发明属于智慧医疗与脑机接口技术领域，具体涉及一种基于单通道脑电（EEG）信号与意图眨眼相结合的阿尔茨海默症（Alzheimer's Disease，AD）认知训练方法及闭环干预系统。该系统以前额Fp1位点EEG采集为硬件基础，综合利用有意眨眼实时识别技术与眨眼意图强度感知技术，构建从信号采集与解码、认知状态评估、个性化训练干预到动态自适应调整的四层闭环架构，实现对轻度认知障碍（MCI）及早期AD患者的个性化、低门槛、可居家部署的认知训练与长期干预。

# 背景技术

阿尔茨海默症（AD）作为全球最常见的神经退行性疾病，占据了所有痴呆病例的60%至70%，目前全球患者数量已逾5500万，且预计到2050年将突破1.5亿大关。AD的病理进程漫长，通常经历临床前期（主观认知下降,SCD）、轻度认知障碍期（MCI）及痴呆期三个阶段，其中大量随机对照临床研究证实，在SCD与MCI阶段实施系统性的非药物认知干预，不仅能显著延缓病情向痴呆转化的速度，还能有效提升患者的生活自理能力并减轻照护负担，因此已被《中国卒中学会认知障碍诊治指南》及国际阿尔茨海默病协会列为MCI期的I级推荐干预手段。为了支持这一干预策略的有效落地，本发明基于单通道脑电图（EEG）的轻量化监测技术，在眨眼行为的神经认知关联性与脑电频带特征的对应关系之上，建立了面向早期AD患者全程认知训练与干预方法及系统（CTIS-EEG）。

在生理机制层面，自发眨眼频率被视为反映多巴胺能系统功能的非侵入性生物标记，而多巴胺传递功能的异常与认知障碍密切相关（Nieoullon,2002）。同时，自主眨眼的执行依赖于辅助运动区与额叶眼区的协同激活，这两个区域均属于AD早期即受损的前额叶皮层网络，因此自主眨眼的运动控制特征可作为评估前额叶功能完整性的重要行为标志物（Tsubota et al.,1999）。在信号监测层面，额前Fp1位点对眼电成分、额叶Theta振荡及Alpha功率保持高度灵敏，研究已证实单通道额前EEG能够准确区分不同的认知负荷水平，这为实时认知监测提供了技术可行性（Yedukondalu，2025）。此外，AD患者早期的神经退行性改变会导致特定的EEG频带变化，如Alpha功率的降低与情景记忆及注意力下降显著相关，而Theta功率的调制异常则反映了工作记忆效率的减退（Goodman，2020）。这些基于单通道EEG的神经电生理特征，共同构成了AD早期认知评估与干预监测的坚实科学基础。

尽管现有眨眼交互技术在认知训练及干预方面取得一定的进展，但仍存在诸多不足。专利CN120929972 B主要聚焦于解决凝视交互系统的Midas Touch问题（即非意图触发），采用传统阈值方法区分有意/无意眨眼，但未能将眨眼信号的认知意义（意图强度、参与度）提取为可用于认知干预系统的量化特征，也未构建面向AD患者的适应性训练框架。而基于EEG的AD辅助诊断系统（CN120277489 A）实现了对AD与额颞叶痴呆（FTD）的高精度分类（F1≥90%），但其功能定位于识别而非训练与干预，缺乏闭环交互设计、个体化认知任务生成与实时自适应调整能力，无法作为患者的主动训练工具使用。

现有认知训练脑机接口系统普遍依赖多通道EEG（≥32导联）或功能性近红外光谱（fNIRS）等高成本、低便携性的采集设备，以及基于P300或稳态视觉诱发电位（SSVEP）的复杂解码算法，系统响应延迟较高（通常>200ms），不适合在居家场景中长期稳定运行。总体而言，现有技术普遍存在以下缺陷：

（1）交互门槛过高，现有认知训练软件依赖键盘输入、触屏操作或语音应答等需要精细运动或完整语言功能的交互方式。AD及MCI患者普遍存在运动功能退化与语言能力下降，上述交互方式对其造成明显的操作障碍，导致训练参与度低下与较高的早期退出率。

（2）缺乏即时神经生理反馈，现有系统的训练计划基于人口平均参数预先设定，无法实时感知患者当下的认知负荷、注意力状态与疲劳程度。在疲劳状态下持续训练不仅无益于认知功能改善，且可能因挫败体验降低患者的长期训练积极性，甚至引发负向条件反射。

（3）居家部署可行性差，医院级认知评估与训练设备（如多通道EEG系统、专业认知测验软件）体积庞大、操作复杂、成本高昂，难以在家庭环境中稳定运行。医院与居家场景之间存在显著的技术断层，限制了认知训练的频次与连续性。

（4）数据碎片化、无纵向追踪，现有工具的数据输出停留于单次评估结果，缺乏跨会话的个体认知轨迹建模能力，无法为医生提供客观的动态认知变化信息，影响干预方案的科学调整。

发明内容

本发明的目的在于提供一种基于单通道EEG与意图眨眼的阿尔茨海默症认知训练方法及干预系统（CTIS-EEG），通过将眨眼提升为主动认知交互通道，将EEG信号扩展为实时认知状态监测数据，两者协同融合构建检测、评估、干预与动态调整的四层闭环，实现对早期AD患者的低门槛、个性化、可居家部署的认知训练与长期干预。

为解决上述技术问题，本发明提出以下技术方案：

一种基于单通道脑电信号与意图眨眼的阿尔茨海默症认知训练干预方法，包括以下步骤：

S1（信号采集与实时解码）：通过部署于额前Fp1位点的单通道EEG传感器采集受试者的脑电信号，以512Hz采样率进行实时记录；对采集到的原始EEG信号进行双路并行解码：第一路（交互解码路径）依次执行自适应阈值眨眼检测、有意/无意眨眼二分类及眨眼意图强度三级估计，输出{眨眼类型，意图强度}元组，总延迟不超过20ms；第二路（监测解码路径）采用滑动窗口快速傅里叶变换（窗口长度30s，步长5s）实时计算Alpha频带（8-13Hz）功率、Theta频带（4-7Hz）功率及其比值，每5秒更新一次认知状态标签。

S2（会话前认知状态评估）：在每次训练会话开始前，对受试者执行基于眨眼交互的简化版认知评估模块（BCI-MoCA），包括定向力问答、词语编码与回忆、执行功能序列操作等核心子测试；根据评估结果确定该次会话的五维认知基线向量及各任务模块的起始难度档位；同步采集2分钟静息EEG以建立当日Alpha功率及自发眨眼频率的个体化基线参数。

S3（多域认知训练任务执行）：依据步骤S2确定的认知基线，从预设的五类认知训练任务库中调取匹配的任务模块，以眨眼作为唯一交互输入方式，依次对受试者进行定向力、情景记忆、执行功能、语义记忆及命名能力五大认知域的针对性训练；每类任务均具备参数化的三档难度体系，任务内容、刺激时序与交互逻辑由任务控制模块统一调度。

S4（实时自适应调控）：在步骤S3执行过程中，自适应调控模块持续接收步骤S1两路解码输出，以每10个试次为周期，依据意图分级自适应难度（IGAD）机制，综合当前意图强度均值与任务正确率，对当前任务难度进行细粒度调整；同时以每60秒为周期，依据疲劳-注意力双路协同保护（DMAP）机制，计算综合疲劳指数（CFI），在CFI超过阈值时依次触发三级保护响应。

S5（会话记录与跨会话轨迹建模）：每次训练会话结束后，系统将逐试次结构化数据（任务类型、刺激参数、眨眼响应、意图强度、正确率、反应时间、即时EEG指标）压缩为认知向量，写入个体档案数据库；积累不少于8次会话数据后，采用个体内线性混合效应模型对各维度认知得分进行纵向轨迹拟合，输出改善型、维持型或下滑型分类标签，并在下滑型时自动生成认知预警报告推送至绑定医生账号。

一种实现上述方法的阿尔茨海默症认知训练干预系统，包括以下功能模块：

（1）信号采集与解码模块：包括单通道EEG硬件采集单元、自适应眨眼阈值检测单元、有意/无意眨眼分类单元（FANet特征注意力网络）、眨眼意图强度估计单元（MINet轻量卷积网络）及频带功率实时监测单元；

（2）认知状态评估模块：包括BCI-MoCA简化评估单元、个体化基线建立单元及会话起始难度决策单元；

（3）认知训练任务模块：包括EEG-Orient定向力训练单元、EEG-MemEncode情景记忆训练单元、EEG-TrailBlink执行功能训练单元、EEG-SemFlow语义记忆训练单元及EEG-NameBlink命名能力训练单元；

（4）自适应调控模块：包括IGAD意图分级难度调控单元及DMAP疲劳-注意力双路保护单元；

（5）纵向追踪模块：包括会话数据结构化存储单元、五维认知向量提取单元、CSTM跨会话轨迹建模单元及认知预警报告生成单元。

与现有技术相比，本发明具有以下有益效果：

（1）交互门槛显著降低：以单次有意眨眼（误触发率仅0.71%，响应延迟13.61ms）作为原子级交互单元，仅依赖眼轮匝肌功能即可完成全部认知任务操作，适用于重度运动障碍乃至完全丧失精细运动能力的AD患者，将现有认知训练工具的适用人群显著扩展。

（2）信号深度复用创新：同一Fp1单通道EEG信号同时承担交互解码（眨眼识别）与认知状态监测（频带功率分析）双重功能，以极简硬件实现了双功能信息提取，突破了现有BCI系统将采集通道功能单一化的技术限制。

（3）意图强度的新型认知应用：本发明首次将EEG-BlinkMI框架输出的眨眼意图强度（弱/中/强三级，识别准确率90.73%）嵌入认知干预场景，使其同时扮演三重角色：作为扩展命令集的交互维度、作为任务难度动态调控的过程性输入指标、以及作为情景记忆元认知信心的量化工具，开创了意图强度信号在认知干预领域的新型应用范式。

（4）IGAD机制的过程性调控创新：相较于现有自适应系统仅依赖任务正确率（滞后结果指标）进行难度调整，本发明提出的IGAD机制引入意图强度均值（即时过程指标）与正确率构成联合决策矩阵，实现了感知努力到匹配难度的前瞻性调控，减少了因状态感知滞后导致的不当难度设置对患者体验的负面影响。

（5）DMAP机制的双路神经生理保护：相较于现有系统缺乏神经生理层面的疲劳监测，本发明提出的DMAP机制融合Alpha功率变化率、Theta/Alpha比值变化及自发眨眼频率偏差三类指标，构建综合疲劳指数（CFI），实现分级精准的三级保护响应，将疲劳管理从被动应对提升为主动神经生理感知。

（6）CSTM机制的纵向认知追踪：本发明提出的跨会话认知轨迹建模机制将单次训练结果升维至个体纵向认知变化轨迹，通过线性混合效应模型拟合五维认知向量的时序变化，提供改善/维持/下滑三类轨迹预警，为临床医生提供客观的动态认知监测数据，填补了现有认知训练工具在长期追踪能力方面的空白。

（7）轻量化居家可及性：系统全部功能基于单通道EEG硬件（成本可控至消费级）与标准平板电脑实现，无需专业人员现场操作，支持医院与居家两种部署场景无缝切换，为大规模人群推广提供了技术可行性。

# 附图说明

图1为本发明CTIS-EEG系统总体架构示意图，展示四层闭环结构及各模块间的数据流向。

图2为本发明信号采集与双路解码管线示意图，展示交互路径与监测路径的并行处理流程。

图3为本发明提出的眨眼模式与意图强度识别模型MINet的网络架构。

图4为本发明五类认知训练任务模块的认知域映射示意图，对应神经心理量表特征重要性排序。

图5为EEG-Orient定向力训练任务的单题时序流程示意图，展示各阶段时间参数与眨眼交互时机。

图6为EEG-MemEncode情景记忆训练三阶段范式示意图，展示编码-延迟-回忆流程及意图强度信心标注机制。

图7为EEG-TrailBlink执行功能训练的游标步进序列示意图，展示数字-字母交替连线的眨眼驱动机制。

图8为IGAD意图分级自适应难度调控决策矩阵示意图，展示意图强度×正确率联合决策逻辑。

图9为DMAP疲劳-注意力四象限状态空间示意图。

图10为DMAP疲劳-注意力双路协同保护机制与三级保护响应流程。

图11为CSTM跨会话认知轨迹建模示意图，展示五维认知向量的纵向拟合与三类轨迹分类结果。

图12为当前单通道EEG设备连接方式与使用示意图。a部分展示设备整体外观，b部分展示佩戴后的实际效果，c与d部分示意信号传输至电脑训练界面。

# 具体实施方式

下面结合附图对本发明进行进一步详细描述。所举实例只用于解释本发明，并非用于限定本发明的范围。

## 实施例一 系统总体架构与运行原理

如图1所示，本发明CTIS-EEG系统采用四层递进式闭环架构，其运行原理如下：

1.1  第一层：信号采集与解码层

- 本发明采用搭载ThinkGear ASIC Module（TGAM）脑波传感器的Mindband便携式设备进行单通道EEG信号采集，设备采样率为512Hz，佩戴方式如图12所示。该设备依据国际10-20系统标准，将记录电极由硅胶头带固定于左前额Fp1位置，参考电极置于左耳垂。支持脑电数据实时蓝牙传输，总重量不超过100g，可在居家环境中独立完成佩戴与启动，无需专业人员辅助。

双路并行解码管线如图2所示：

- 交互解码路径：原始EEG信号经0.5-45Hz带通FIR滤波后，进入自适应阈值眨眼检测模块，该模块基于滑动窗口的动态幅值阈值与频域能量验证，实时检测眨眼事件；检测到眨眼事件后，提取眨眼段（眨眼峰值前100ms至后400ms，共500ms）的时频特征，输入FANet特征注意力网络完成有意/无意眨眼二分类（跨被试准确率95.71%，F1=99.64%，响应延迟13.61ms）；对判定为有意眨眼的样本，进一步提取33×33维度的短时傅里叶变换（STFT）时频幅值谱图，输入MINet轻量卷积网络完成4种眨眼模式×3级意图强度的联合分类（整体准确度90.73%，CPU推理平均延迟1.430ms）；最终输出{眨眼模式，意图强度级别（弱/中/强）}元组，驱动训练任务界面的交互响应，总端到端延迟不超过20ms。

其中，MINet网络结构如图3所示，本发明提出一种基于EEGNet的改进网络，用于对眨眼模式与意图强度的联合识别。MINet的主要改进包括：多尺度时序卷积、深度可分离时频融合、残差连接以及CBAM注意力机制。关键在于CBAM注意力机制，它由通道注意力（ChannelAttention）与空间注意力（SpatialAttention）两个子模块串联组成。

通道注意力：对输入特征A∈ℝB×32×4×8分别进行全局平均池化和全局最大池化，得到两个B×32×1×1的通道描述向量，输入共享多层感知机（MLP），相加后经Sigmoid激活生成通道注意力权重Mc∈ℝB×32×1×1，而后与输入特征逐通道相乘：

A'=Mc⊗A

空间注意力：对A沿通道轴分别计算均值与最大值，拼接得到B×2×4×8的特征图，经7×7卷积层后经Sigmoid激活，生成空间注意力权重Ms∈ℝ32×1×4×8，与A'逐元素相乘：

A''=Ms⊙A'

空间注意力模块中不包含额外的池化操作，直接在通道轴上进行统计聚合后通过卷积生成空间权重图，在保持特征图完整空间分辨率（4×8）的同时实现轻量化计算。将CBAM置于池化之后的深层特征上，可有效提升网络对细粒度类间差异的敏感度，抑制时频图中的冗余背景成分。

表1 MINet在不同眨眼模式下眨眼意图强度三分类的识别结果（单位：100%）

| Models | Metrics | Blink Patterns |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sing Blink | Double Blink | Left Wink | Right Wink | Total |
| SVM | Accuracy | 0.8948±0.0645 | 0.8823±0.0739 | 0.9096±0.0928 | 0.9272±0.0628 | 0.8903±0.0732 |
|  | P_macro | 0.9029±0.0578 | 0.8920±0.0744 | 0.9116±0.0896 | 0.9310±0.0671 | 0.8935±0.0674 |
|  | R_macro | 0.8979±0.0605 | 0.8926±0.0713 | 0.9096±0.0875 | 0.9284±0.0636 | 0.8917±0.0730 |
|  | F1_macro | 0.8860±0.0705 | 0.8789±0.0777 | 0.9013±0.0903 | 0.9222±0.0667 | 0.8895±0.0748 |
| LSTM | Accuracy | 0.8667±0.0622 | 0.8619±0.0613 | 0.9015±0.0647 | 0.8402±0.0920 | 0.8789±0.0719 |
|  | P_macro | 0.8923±0.0460 | 0.8766±0.0556 | 0.9063±0.0734 | 0.8400±0.0849 | 0.8830±0.0690 |
|  | R_macro | 0.8677±0.0509 | 0.8726±0.0586 | 0.8991±0.0754 | 0.8365±0.0967 | 0.8790±0.0693 |
|  | F1_macro | 0.8545±0.0635 | 0.8577±0.0643 | 0.8864±0.0829 | 0.8197±0.0920 | 0.8745±0.0769 |
| EEGNet | Accuracy | 0.9089±0.0409 | 0.8906±0.0890 | 0.8839±0.0838 | 0.8920±0.0726 | 0.8795±0.0741 |
|  | P_macro | 0.9081±0.0457 | 0.8929±0.0897 | 0.8836±0.0764 | 0.8934±0.0685 | 0.8833±0.0700 |
|  | R_macro | 0.9111±0.0395 | 0.8967±0.0933 | 0.8888±0.0758 | 0.8937±0.0720 | 0.8816±0.0740 |
|  | F1_macro | 0.8981±0.0460 | 0.8833±0.0994 | 0.8937±0.0720 | 0.8802±0.0784 | 0.8788±0.0747 |
| MINet (Our) | Accuracy | 0.9209±0.0349 | 0.9050±0.0437 | 0.9260±0.0503 | 0.9355±0.0314 | 0.9073±0.0491 |
|  | P_macro | 0.9212±0.0356 | 0.9154±0.0376 | 0.9282±0.0524 | 0.9324±0.0349 | 0.9081±0.0498 |
|  | R_macro | 0.9240±0.0356 | 0.9282±0.0524 | 0.9223±0.0565 | 0.9356±0.0347 | 0.9073±0.0496 |
|  | F1_macro | 0.9137±0.0400 | 0.9242±0.0362 | 0.9155±0.0598 | 0.9253±0.0378 | 0.9058±0.0502 |

（2）监测解码路径：对原始EEG信号进行连续的滑动窗口快速傅里叶变换，实时提取以下四类认知状态指标：Alpha频带（8-13Hz）绝对功率PA；Theta频带（4-7Hz）绝对功率PT；Alpha/Theta功率比值R=PA/PT；及30秒窗口内的自发眨眼频率SBR（次/分钟）。上述四类指标每5秒更新一次，经个体化Z-score标准化后输入认知状态分类器，输出{注意力状态：高/中/低，疲劳状态：低/中/高}二维标签。

1.2  第二层：认知状态评估层

会话前基线建立：

步骤一（2分钟）：受试者闭眼静息，系统采集2分钟静息EEG，计算当日个体功率基线PAbaseline、PTbaseline及自发眨眼频率基线SBRbaseline，用于个体化Z-score标准化。

步骤二（3分钟）：执行眨眼个体化校准程序：受试者依照屏幕提示分别执行10次有意眨眼（强意图）、10次有意眨眼（中意图）、10次有意眨眼（弱意图）及10次正常自发眨眼，系统据此更新自适应阈值检测模块的个体化阈值参数。

步骤三（10分钟）：执行BCI-MoCA简化评估，包含5项核心子测试：①定向力问答（4题，基于EEG-Orient L2级）；②词语编码-短延时回忆（8词版EEG-MemEncode）；③数字-字母序列连线（6步EEG-TrailBlink）；④动物图片确认（10张EEG-SemFlow子模块A）；⑤图词匹配命名（4题EEG-NameBlink）。根据BCI-MoCA各子测试得分，确定该测试者认知向量的当日基线值及各任务模块的起始难度档位（L1/L2/L3）。

1.3  第三层：认知训练任务层

认知训练任务层包含五类任务模块，由任务调度器依据BCI-MoCA评估结果与CSTM历史数据共同决定每次会话的任务组合与执行顺序。五类任务的认知域映射关系如图4所示。每次会话依次执行3-4个任务模块，每模块执行时长约8-12分钟，模块间强制执行1.5分钟休息（含眨眼自评题）。

1.4  第四层：动态调整与记录层

自适应调控模块在步骤S3执行过程中全程运行，以下两类机制并行工作：

（1）IGAD机制（每10试次执行一次）：采集最近10个试次的意图强度均值IS_mean（连续值，弱=1，中=2，强=3）与正确率ACC，依据IGAD决策矩阵输出难度调整指令（详见实施例五）。

（2）DMAP机制（每60秒执行一次）：计算综合疲劳指数CFI，依据该值输出三级保护响应（详见实施例六）。

数据记录（逐试次）：每个试次结束后，系统自动写入结构化JSON日志，字段包含{session_id,task_id,trial_id,stimulus_params,blink_type, intent_level, is_correct,reaction_time_ms,alpha_power,theta_power,cfi_snapshot}，用于后续CSTM轨迹建模。

## 实施例二 EEG-Orient定向力眨眼问答训练任务

EEG-Orient任务针对MoCA定向力评估，旨在通过结构化的环境定向训练强化患者对时间、地点与人物信息的主动检索与更新能力。

2.1 任务设计与时序

如图5所示，EEG-Orient每轮包含一道定向性问题及3-4个选项。单题时序如下：

①注视期（1500ms）：屏幕中央以不低于60pt字号呈现问题文本，同步播报语音；

②选项展开期（800ms）：3-4个彩色色块从问题文本下方依次展开，每块内以不低于72pt字号显示选项文字；

③扫描期（总时窗≤6000ms）：橙色高亮框以固定速率依次突出每个选项，高亮驻留时间依难度档位设定（L1：1500ms/项；L2：1200ms/项；L3：900ms/项）；患者在目标选项高亮期间执行有意眨眼即完成选择；

④反馈期（1500ms）：正确选项标注绿色边框并播报答对了，错误选项标注红色并语音播报正确答案，以强化记忆巩固；

⑤间隔期（800ms）：全黑屏休止，避免刺激叠加效应。

单题总时长约15秒（依难度档位与选项数量）。同时，增加错误容错机制，若患者在非高亮期执行有意眨眼，系统判定为无效操作并重置扫描周期，不直接判错，以保护患者信心。

2.2 任务内容分类与示例

EEG-Orient问题分为时间定向、地点定向与人物定向三类，各类别典型题目如下：

表2  EEG-Orient问题分类与示例

| 定向类别 | 题目示例 | 选项设计 | AD特异性考量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间定向（简单） | 今天是哪个月份？ | 三月/七月/十一月（3项，跨度大） | AD患者月份定向最先受损，作为训练起点 |
| 时间定向（标准） | 现在大概是几点？ | 上午8-9点/上午10-11点/ 下午2-3点/下午5-6点 | 时段辨别要求整合环境线索（光线、饥饿感） |
| 地点定向（标准） | 您现在所在的城市是？ | [患者所在城市]/[邻近城市]/ [出生地]/[首都] | 干扰项选取个人生活史地点，检验定向与语义记忆分离度 |
| 人物定向（进阶） | 照片中的人是您的…？ | 女儿/儿媳/孙女/不认识（配合亲属照片） | 情绪记忆激活（亲属面孔），利用情绪促进认知原理增强巩固 |

2.3 EEG监测要点

在扫描期每个选项高亮阶段，系统提取该时段的Theta功率，作为定向信息检索认知负荷的即时估计。若连续3题Theta功率持续高于个体基线1.5个标准差且正确率低于60%，系统触发IGAD难度降级并增加语音提示频率。

## 实施例三 EEG-MemEncode情景记忆闭环训练任务

情景记忆的编码、巩固与回忆三过程依赖海马CA3-CA1回路与Theta振荡的精细协调（Sederberg等，2003）；记忆训练RCT证据充分（Belleville等，2006），在MCI患者中可显著改善情景记忆得分。EEG-MemEncode任务针对听觉词语学习-短延时回忆，同时涵盖MoCA回忆子项，旨在对情景记忆的编码、巩固与检索三个阶段进行系统性强化训练。

本发明首次将眨眼意图强度引入记忆评估场景，作为受试者当下记忆信心（主观置信度）的连续量化工具，同步采集元认知准确性指标，这是现有记忆测试工具所不具备的功能。

3.1 三阶段任务设计

如图6所示，EEG-MemEncode采用标准化的编码-延迟-回忆三阶段范式：

阶段A：编码阶段（约6分钟）

系统以每词3000ms（视觉+语音双通道同步呈现）的速率依次呈现目标词汇表（L2标准难度：12词，含高频词6个、中频词4个、低频词2个）。每词呈现结束后2000ms内，屏幕出现“记住了吗？”自评提示，受试者以眨眼意图强度进行记忆信心标注：执行强意图眨眼代表“很确定记住了”（意图强度3），执行弱意图眨眼代表“有些不确定”（意图强度1-2），不眨眼代表“没有记住/未听清”。系统记录每词的{词汇，信心等级（1-3），信心响应时间}三元组。

阶段B：延迟阶段（约3-5分钟）

插入2-3道EEG-Orient L1级定向力问题，占用认知注意力防止主动复述，模拟真实记忆延迟。同期系统持续采集Theta功率作为记忆巩固效率的神经相关指标。Theta/Alpha比值在此阶段的动态变化将作为记忆巩固质量的电生理估计输入CSTM建模。

阶段C：回忆阶段（约4分钟）

系统随机呈现24个词汇（12个目标词+12个干扰词，干扰词含6个语义相关词及6个无关词）。受试者对记得的词语执行有意眨眼确认，对不记得的词语保持不眨眼。系统记录每个词汇的{是否确认，确认时反应时（ms）}，并在确认后2s内再次请求意图强度信心标注。最终输出各词的{编码信心，回忆结果，回忆信心}三元组，计算元认知准确性指标（信心-准确率校准度）。

3.2 词表参数化难度框架

表3 EEG-MemEncode回忆词表参数化难度框架

| 难度档位 | 词汇数 | 词频构成 | 延迟时长 | 干扰词类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1（基础） | 8词 | 全高频 | 90秒 | 无语义相关干扰 |
| L2（标准） | 12词 | 高频6+中频4+低频2 | 3分钟 | 50%语义相关干扰 |
| L3（挑战） | 15词 | 高频5+中频6+低频4 | 5分钟 | 全部语义相关干扰+回忆顺序随机打乱 |

3.3 意图强度信心量化

AD患者存在典型的元认知障碍，表现为病识感缺失（Anosognosia）：对错误记忆保持高信心（高信心-错误配对）或对正确记忆表现过度悲观。本发明通过系统采集“高信心-错误”与“低信心-正确”两类元认知失校准事件，可独立于记忆准确率提供额外的AD病程评估信息，为跨会话的元认知能力追踪奠定数据基础。

## 实施例四 EEG-TrailBlink、EEG-SemFlow及EEG-NameBlink任务

以下三类任务分别针对执行功能、语义记忆及命名能力，均以意图感知眨眼作为训练任务的唯一交互通道。

4.1 EEG-TrailBlink执行功能序列控制训练

本任务将连线测试B（TMT-B）重新设计为“焦点游标步进”范式，完全绕开精细运动需求。如图7所示，屏幕随机分布数字1-8与字母A-H共16枚圆形标记，一个“焦点游标”以固定速率（依难度而异）在全部标记间循环扫描（每标记驻留时间L1：1500ms，L2：900ms，L3：600ms），标记被游标覆盖时出现橙色高亮环。受试者须按1→A→2→B→…的正确顺序，在游标高亮目标标记时执行有意眨眼激活，已激活标记自动变色并与前一激活点连线。

4.2 EEG-SemFlow语义记忆流畅性分级激活训练

本任务将动物流畅性测试由口语产出改造为图像识别确认范式，适用于语言功能受损患者。训练分三个子模块：子模块A（快速图像识别，每张1200ms）：受试者对动物图片执行确认眨眼（其中混入20%非动物图片作为注意捕获刺激）；子模块B（语义分类）：受试者将动物图片归入宠物/野生动物/海洋动物三类（通过三区域扫描高亮+眨眼选择实现）；子模块C（语义联想检索）：受试者从四个候选词中选出与目标动物最相似的动物，反应潜伏期作为词汇检索流畅性的量化指标。语义分析重点：AD患者常出现语义特征权重异常（如以“会飞”归类鸟类而非以物种分类），子模块C的错误模式分析可提供AD语义网络退化的特异性证据。

4.3 EEG-NameBlink命名能力梯度提示训练

本任务实现意图强度响应的动态梯度提示：基础轮呈现目标物体图片及四个候选词，受试者通过扫描高亮+眨眼选词完成命名。若答错或超时（8秒），系统提取过去5秒的意图强度均值IS_5s，据此决定提示等级：IS_5s≥2.5（强投入）时仅提供语义类别提示；IS_5s在1.5-2.4之间（中等投入）时提供语义类别+首字母提示；IS_5s<1.5（低投入/认知耗竭）时直接呈现正确答案及图文配对动画并切换至被动学习模式。此机制使提示力度与受试者当下认知投入状态动态匹配，既保障学习效果又避免过早提示削弱主动检索练习的训练效益。跨会话强化：系统提取各被试的稳定错误词汇库，在后续会话热身阶段优先呈现，实施间隔重复学习策略（建议间隔72小时）。

## 实施例五 IGAD意图分级自适应难度调控机制

IGAD（Intent-Graded Adaptive Difficulty）机制以每10个试次为最小调控周期，综合当前意图强度均值IS_mean与任务正确率ACC，依据如图8所示的8格决策矩阵输出难度调整指令。具体决策规则如下：

表4 IGAD机制决策规则

| 意图强度均值IS_mean | 当前正确率ACC | 决策输出 | 调整说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强（IS_mean≥2.5） | 高（ACC≥80%） | 立即升级+1档 | 患者充分掌握且积极参与，提升至更高难度 |
| 强（IS_mean≥2.5） | 中（60%≤ACC<80%） | 保持难度，增加挑战题比例 | 患者在努力应对困难，给予更多同档练习机会 |
| 强（IS_mean≥2.5） | 低（ACC<60%） | 保持难度，增加辅助提示频率 | 任务超出当前能力但患者积极尝试，启用更多提示支架 |
| 中（1.5≤IS_mean<2.5） | 高（ACC≥80%） | 延迟升级（继续观察10题） | 可能存在能力-状态不匹配，暂缓调整 |
| 中（1.5≤IS_mean<2.5） | 中（60%≤ACC<80%） | 维持当前档位 | 系统评估为正常训练状态，不做调整 |
| 中（1.5≤IS_mean<2.5） | 低（ACC<60%） | 小幅降级（-0.5档，参数级调整） | 轻度困难，优先调整子参数而非整体档位 |
| 弱（IS_mean<1.5） | 高（ACC≥80%） | 维持档位+触发DMAP一级预警 | 任务可能过易，但低投入需排查疲劳/注意力问题 |
| 弱（IS_mean<1.5） | 低（ACC<60%） | 立即降级（-1档）+触发DMAP二级保护 | 认知耗竭状态，立即降低负荷并启动疲劳保护 |

## 实施例六 DMAP疲劳-注意力双路协同保护机制

DMAP（Dual-Monitor Adaptive Protection）机制基于监测解码的实时输出，每60秒计算一次综合疲劳指数（CFI）：

CFI=0.4×ΔPAPAbaseline+0.35×ΔPTPA+0.25×ΔSBRSBRbaseline

其中ΔPA为当前Alpha功率相对基线的变化量，ΔPTPA为当前Theta/Alpha比值相对基线的变化量，ΔSBR为当前自发眨眼频率相对基线的变化量，各变量均经个体化Z-score标准化。

同时计算注意力指数AI:

AI=Theta功率Alpha功率

该比值越高通常反映注意力水平越高，后经Z-score标准化后与CFI共同构成如图9所示的四象限状态空间。其中，四个象限分别对应：高注意-低疲劳（最优训练区）、高注意-高疲劳（警惕疲劳累积区）、低注意-低疲劳（走神区）、低注意-高疲劳（认知耗竭区）。三级保护响应规则见图10，如下是对应内容：

表5 DMAP三级保护响应规则

| CFI区间 | 系统状态 | 保护响应 | 具体操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| CFI<0.3 | 最优训练窗口 | 无干预 | 标记当前数据段为“黄金数据段”，IGAD可适当加快升级节奏 |
| 0.3≤CFI<0.5 | 一级预警（走神/轻度疲劳） | 一级干预 | 在当前任务内插入10秒新颖性刺激（非任务相关图片），利用定向反射重置注意力网络后继续任务 |
| 0.5≤CFI<0.7 | 二级预警（中度疲劳） | 二级干预 | 触发EEG-FatigueAware引导式放松（约2分钟），结束后切换至−1档难度的下一任务模块 |
| CFI≥0.7 | 三级预警（认知耗竭） | 三级干预（强制终止） | 立即终止训练，进入5分钟彻底休息，呈现本次会话正向亮点总结，提示次日再训练 |

## 实施例七 CSTM跨会话认知轨迹建模机制

CSTM（Cross-Session Trajectory Modeling）机制在每次会话结束后自动提取五维认知向量与认知训练总分，并积累至个体档案数据库，用于纵向轨迹建模与临床预警。

7.1 认知训练评分体系

每次训练会话结束后，系统根据各任务模块的原始表现，计算五个分项分数（各0-6分）及认知训练总分CT-30（0-30分），同时提取用于轨迹建模的五维认知向量（D1-D5,各维度归一化至0-1）。各分项评分规则简单表述如下表6。

表6 分项分数与五维认知向量评分细则

| 认知域 | 来源任务 | 分项 满分 | 分项分数计算规则 （0-6分） | 五维向量量化指标 （0-1） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定向力 | EEG-Orient+ BCI-MoCA定向子项 | 6 | 会话内定向问答正确率（占3分）加上BCI-MoCA定向正确率（占3分），直接相加乘以3。 | 定向问答正确率与BCI-MoCA正确率的加权平均 |
| 情景记忆 | EEG-MemEncode（编码+回忆合并） | 6 | 正确回忆率（目标词回忆正确数÷总目标词数）乘以4分，加上（1－虚报率）乘以2分。虚报率=错误确认干扰词数÷总干扰词数。 | 校正回忆正确率（正确回忆率－虚报率，最低0） |
| 执行功能 | EEG-TrailBlink | 6 | 根据完成时间得分（3分×时间合格率）和错误得分（3分×错误合格率）相加。时间合格率=1－实际用时/最大允许用时（L1:180s, L2:120s, L3:90s）；错误合格率=1－错误次数/最大允许错误（序列步数×0.5）。 | 时间合格率×错误合格率 |
| 语义记忆 | EEG-SemFlow（模块B+C） | 6 | 语义分类正确率（占2分）、语义联想正确率（占2分）、联想反应速度得分（占2分）。 | 三项得分的加权平均 |
| 命名能力 | EEG-NameBlink | 6 | 首次尝试正确率（占3分），加上（1－需提示比例）占2分，加上（1－被动学习比例）占1分。 | 首次正确率（0.7权重）与提示依赖得分（0.3权重）的组合 |

7.2 跨会话轨迹建模

如图11所示，积累不少于8次会话数据后，系统对每个维度Di分别拟合以下个体内线性混合效应模型：

D it=β 0i+β 1i×t+b 0i+εit

其中β 0i为固定截距，β 1i为固定斜率（即认知变化率），b 0i为随机截距，t为会话序号，εit为残差。根据β 1i的置信区间（95%CI）及预设的临床显著性阈值δ（δ为可根据群体基线分布或专家经验设定的正数，其单位与认知向量得分的尺度一致）判定轨迹类型：

改善型（β1i的95%CI下界> δ）：干预有效，维持当前训练方案；

维持型（β1i的95%CI跨越0，变化幅度< δ）：对抗疾病自然进展，视为干预成功（AD患者在无干预条件下认知功能通常持续下滑）；

下滑型（β1i的95%CI上界< −δ）：系统自动生成认知预警报告（含受累维度、下滑幅度、历史轨迹图表），以加密推送方式发送至绑定医生账号，建议临床评估并调整干预方案。

## 实施例八 训练数据采集与干预效果验证

本实施例旨在阐明本发明系统在认知训练过程中可采集的完整数据维度，并基于实验验证数据证明系统的干预效果，从而为前文所述S5会话记录、CSTM跨会话轨迹建模及IGAD/DMAP机制的有效性提供量化依据。

8.1 认知训练数据采集维度

在每一次训练会话中，系统依据S5所述的逐试次结构化数据记录机制，自动采集并存储以下五大类数据，形成个体训练全息档案。所有数据以JSON格式实时写入本地数据库，每次会话结束后自动上传至云端。

表7 主要采集数据项

| 数据类别 | 数据项示例 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 行为学 | 眨眼类型、意图强度（1/2/3）、正确/错误、反应时间（ms） | 交互、评分、IGAD |
| 神经电生理 | Alpha功率、Theta功率、Theta/Alpha比值、自发眨眼频率（次/分） | DMAP、认知状态监测 |
| 自适应调控 | 当前难度档位（L1/L2/L3）、最近10试次意图均值、CFI、触发保护等级 | 难度调整、疲劳保护 |
| 任务表现 | 任务类型、试次序号、刺激参数、结果 | 分域统计、参数回溯 |
| 元数据 | 会话ID、时间戳、设备信号质量 | 轨迹对齐、数据质控 |

8.2 训练及干预效果分析

为全面验证本系统的有效性，开展了真实的受试者实验。本次实验共招募5名健康成年人（年龄20-70岁，3男2女）进行系统可用性与认知增益初步验证，后续将在MCI及早期AD患者群体中开展进一步临床验证。受试者使用本发明CTIS-EEG系统，每周训练3次，每次30分钟，共4周（12次会话）；所有受试者在干预前后完成标准化MoCA评估。

表8 真实健康受试者CT-30总分及MoCA变化（n=5）

| 时间点 | CT-30（均值±SD） | 较基线变化 | MoCA-30（均值±SD） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基线（第0周） | 26.8 ± 1.5 | — | 26.9 ± 1.6 |
| 第1周（3次会话） | 28.2 ± 1.3 | +1.4 | 27.2 ± 1.3 |
| 第2周（6次会话） | 28.8 ± 1.3 | +0.6 | 27.6 ± 1.4 |
| 第3周（9次会话） | 29.1 ± 1.2 | +0.3 | 28.1 ± 1.5 |
| 第4周（12次会话） | 29.3 ± 1.1 | +0.2 | 28.5 ± 1.4 |

如表8所示，5名健康受试者在使用CTIS-EEG进行4周（12次会话）认知训练后，CT-30总分及MoCA评分均呈持续改善趋势：CT-30总分从基线的26.8±1.5分逐步提升；同期MoCA评分从基线的26.9±1.6分提升至第4周末的28.5±1.4分（累计+1.6），呈稳定上升趋势。上述结果表明，本发明系统能够显著提升健康成年人的整体认知功能，且训练效果随会话次数积累持续增强，在4周干预后仍未见平台期，提示该系统具有持续的认知增益潜力。

综上所述，本发明具有以下主要创新技术手段：

1.单通道EEG信号的双功能复用技术。本发明首创将额前Fp1单通道EEG信号同时用于交互解码（有意眨眼识别与意图强度估计）与认知状态监测（频带功率分析），以轻量化硬件实现了双功能信息提取，打破了现有BCI系统功能单一化的技术限制。

2.意图强度的多维认知干预应用创新。本发明首次将眨眼意图强度信号嵌入认知干预场景，创造性地使其同时承担交互命令维度、难度调控过程指标与元认知信心量化工具三重功能，开创了意图强度信号在认知干预领域的新型应用范式。

3.IGAD意图分级自适应难度调控机制。相较于现有系统仅依赖任务正确率（滞后结果指标）调整难度，本发明引入意图强度均值（即时过程指标）与正确率构成联合决策矩阵，实现了感知努力到匹配难度的前瞻性个体化调控，显著减少了因状态感知滞后导致的不适宜难度设置对患者体验的负面影响。

4.DMAP疲劳-注意力双路神经生理协同保护机制。相较于现有系统缺乏实时神经生理疲劳监测，本发明融合三类EEG衍生指标（Alpha功率、Theta/Alpha比值、自发眨眼频率）构建综合疲劳指数CFI，实现三级精准保护响应，将疲劳管理从被动应对提升为主动神经生理感知，为AD认知训练系统的安全性与长期依从性提供了系统级保障。

5.CSTM跨会话认知轨迹建模机制。本发明提出五维认知向量的纵向轨迹拟合方法，通过线性混合效应模型量化个体认知变化率，提供改善/维持/下滑三类轨迹预警，将系统从单次训练工具升维为长期认知动态监测仪，为AD认知训练的循证效果评估提供了可操作的标准化数据框架。

6.五类低门槛认知训练任务的眨眼化改造。本发明系统性地将神经心理学量表核心认知域（定向力、情景记忆、执行功能、语义记忆与命名能力）的标准评估范式改造为仅依赖眨眼输入的训练任务，实现了对运动功能受损AD患者的完全可及，并通过引入意图强度信心标注、双任务变体、梯度提示等机制，显著超越了对应量表测试的临床信息采集深度。

尽管为说明目的公开了本发明的具体实施例，其目的在于帮助理解本发明的内容并据以实施，本领域的技术人员可以理解：在不脱离本发明及所附的权利要求的精神和范围内，各种替换、变化和修改都是可能的。因此，本发明不应局限于最佳实施例所公开的内容，本发明要求保护的范围以权利要求书界定的范围为准。